## Лист1
Приобретение изделий медицинского назначения Приложение № 1
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Рентгензащитный фартук | Рентгензащитный фартук ксенолит без содержания свинца. Материал сверхлегкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Легкий вес ( свинец-винил на 32% тяжелее) является результатом использования двух ослабляющих элементов. Эквивалент защиты: передняя часть Pb 0,50 мм, задняя часть 0,25 мм. Вес: 5,3 кг. Защита: 0,50 - 4-слойные. Пропускание: 80 - kV - 0,50 - 2,1 % , 0,35 - 4,5%, 0,25 - 8,2%. Прямой луч 100 kV - 0,50 - 6,2 % , 0,35 - 11,3%, 0,25 - 17,9%. Виды комплектов: мужской и женский. Размеры / вес: S - 4,6кг; M- 4,8кг, L- 5,4кг, XL - 5,8кг. Доступны надписи и вариация цветов по заказу заказчика. Каждый фартук имеет карманы, плечики и петли на юбке. Вариации крепления фартуков по заказу заказчика. Бывают фартуки с поясом и без, на липучке и на застежке. Неуглеродистый затухающий материал. Без содержания винила, прочный на изгиб при растрескивании, гарантия на качество и на дефектов - 3 года. Рентгенозащитный материал обеспеченно устойчив к растрескиванию. Экологически чистый материал даже при сжигании. Имеющий Двухслойный затухающий материал, который отвечает новым европейским стандартам IEC 61331-1-1:2014. Фартук мужской (длина / размер костюма / обхват груди): - , L ( 61/ 52-54/ 99-107)= 2 шт Фартук женский (длина / размер костюма / обхват груди): XL (63/ 46-50/ 108-115).=3 шт | шт | 5 | 509200 | 2546000
2 | Рентгенозащита для шеи и щитовидной железы "Бейсболка" | Рентгенозащита для шеи и щитовидной железы ксенолит без содержания свинца. Материал легкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Размеры: стандартные. Эквивалент защиты соответсвтует 0,50 мм Pb. Неуглеродистый затухающий материал. Без содержания винила, прочный на изгиб при растрескивании, гарантия на качество и на дефектов - 3 года. Рентгенозащитный материал обеспеченно устойчив к растрескиванию. Экологически чистый материал даже при сжигании. Имеющий Двухслойный затухающий материал, который отвечает новым европейским стандартам IEC 61331-1-1:2014. | шт | 5 | 72000 | 360000
3 | Рентгензащитный колпак | Рентгензащитный колпак бывают с застежками на ремешке или на липучке. Размер стандартный, вариация цветов по заказу заказчика. Неуглеродистый затухающий материал. Без содержания винила, прочный на изгиб при растрескивании, гарантия на качество и на дефектов - 3 года. Рентгенозащитный материал обеспеченно устойчив к растрескиванию. Экологически чистый материал даже при сжигании. Имеющий Двухслойный затухающий материал, который отвечает новым европейским стандартам IEC 61331-1-1:2014. | шт | 5 | 134000 | 670000
| Итого |  |  |  |  | 3576000