## Лист1
Приложение 3 к тендерной документации №5
№лота | Наименование лота | Технические и качественные характеристики закупаемых товаров, технические спецификации | Единица измерения | кол-во | цена | сумма, в тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Транскатетерная система аортального клапана с набором для его доставки и установки | Предназначен для транскатетерной имплантации аортального клапана у больных с тяжелым симптомным аортальным стенозом при наличии противопоказаний к проведению операции в условиях ИК и/или тяжелой сопутствующей патологии. Транскатетерный сердечный клапан (биопротез) состоит из расширяемого баллоном рентгенконтрастного стента из хрома-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтилентерефталатной (ПЭТ) ткани диаметром 23 мм. Профиль (высота) биопротеза не более 14.3 мм или не более 17.2 мм. Створки из бычьего перикарда. Идентичность створок биопротеза по толщине и эластичности Термическая обработка ткани клапана в глутаральдегиде с использованием этанола и полисорбата-80. Технические характеристики набора для доставки и установки. Интродьюсер 14Fr., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с гемостатическими клапанами и удобным боковым портом с трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожуха клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрепятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Катетер баллонный для предварительной вальвулопластики нативного клапана, двухпросветный, размерами (мм): 14x40мм; 16х40 мм; 18х40 мм; 20х40 мм; 23х40 мм; 25х40 мм; 28х40 мм; 30х40 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 8мл; 10мл; 13мл; 16мл; 23мл; 25мл; 34мл; 42мл. (Предоставляется при необходимости в использовании) Давление разрыва 6 ATM (608 kPa). Система доставки – травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, рентгенконтрастными метками. Используемая система доставки – 130 см. Диаметр системы доставки 9Fr. Баллонный катетер совместим с 0.035'' проводником. Транскатетерная система доставки сердечного клапана с тонким мягким атравматичным кончиком, и системой с двойным стопором (дистальный и проксимальный) для точной и плотной опрессовки клапана. Наличие рентгенконтрастных меток, баллоном для развертывания биопротеза (давление разрыва 6 ATM (608 kPa) размерами: (мм): 20.0х30 мм; 21.5х30 мм; 23.0х30 мм; 24.5х30 мм; 26.0х30 мм; 27.5х30 мм; 29х30 мм; Объем заполнения физ.раствором (мл): 12мл;15мл; 18мл; 20мл; 23мл;28мл; 32мл; 36мл; 40мл. Поставляется с вращающейся рукояткой для высокой гибкости и простоты навигации. Длина системы достаки - 120см. Транскатетерная система доставки совместима с 0.035'' проводником. Приспособление для загрузки клапана. Зажим для монтажа биопротеза на баллоне доставляющего устройства с калибраторами баллона и сжатого биопротеза. | компл | 4 | 5500000 | 22000000
[5 empty] | ИТОГО: | 22000000

## Лист2
#REF! | #REF! | 18000000
#REF! | #REF! | 4837500
#REF! | #REF! | 8960000
#REF! | #REF! | 8500000
#REF! | #REF! | 7500000
#REF! | #REF! | 1520000
#REF! | #REF! | 2458000
#REF! | #REF! | 18880000
#REF! | #REF! | 3847500
#REF! | #REF! | 13410000
#REF! | #REF! | 31360000
#REF! | #REF! | 359500
#REF! | #REF! | 471000
#REF! | #REF! | 6300000
#REF! | #REF! | 11911000
#REF! | #REF! | 4350000
#REF! | #REF! | 9826000
#REF! | #REF! | 10124350
#REF! | #REF! | 8400000
#REF! | #REF! | 3450000
#REF! | #REF! | 8724000
#REF! | #REF! | 4591100
#REF! | #REF! | 4000000
#REF! | #REF! | 7000000
#REF! | #REF! | 20500000
#REF! | #REF! | 30750000
#REF! | #REF! | 28773240
#REF! | #REF! | 28500000
#REF! | #REF! | 11250000
#REF! | #REF! | 21200000
#REF! | #REF! | 33000000
#REF! | #REF! | 7500000
#REF! | #REF! | 8800000
#REF! | #REF! | 18152000
#REF! | #REF! | 1123110
#REF! | #REF! | 19200000
#REF! | #REF! | 5600000
#REF! | #REF! | 6800000
#REF! | #REF! | 77180000
#REF! | #REF! | 2978880
#REF! | #REF! | 792900
#REF! | #REF! | 122080
#REF! | #REF! | 7000000
#REF! | #REF! | 3711000
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 396250
#REF! | #REF! | 580000
#REF! | #REF! | 188000
#REF! | #REF! | 162000
#REF! | #REF! | 504000
#REF! | #REF! | 532500
#REF! | #REF! | 11000000
#REF! | #REF! | 18000000
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 15312000
#REF! | #REF! | 16016000
#REF! | #REF! | 12037760
#REF! | #REF! | 13000000
#REF! | #REF! | 15000000
#REF! | #REF! | 198646650
#REF! | #REF! | 31625550
#REF! | #REF! | 144000000
#REF! | #REF! | 76400000
#REF! | #REF! | 45700000
#REF! | #REF! | 61049985
#REF! | #REF! | 60000000
#REF! | #REF! | 4095000
#REF! | #REF! | 1166640
#REF! | #REF! | 7111100
#REF! | #REF! | 9587500
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 37100000
#REF! | #REF! | 6120000
#REF! | #REF! | 11020000
#REF! | #REF! | 22165000
#REF! | #REF! | 292000
#REF! | #REF! | 1905000
#REF! | #REF! | 4616000
#REF! | #REF! | 2210000
#REF! | #REF! | 200500
#REF! | #REF! | 1402500
#REF! | #REF! | 690000
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 2280000
#REF! | #REF! | 436000
#REF! | #REF! | 300000
#REF! | #REF! | 1315800
#REF! | #REF! | 2060000
#REF! | #REF! | 3276000
#REF! | #REF! | 655000
#REF! | #REF! | 1037500
#REF! | #REF! | 1828500
#REF! | #REF! | 639000
#REF! | #REF! | 138300
#REF! | #REF! | 128700
#REF! | #REF! | 2595000
#REF! | #REF! | 3894000
#REF! | #REF! | 4550000
#REF! | #REF! | 2057500
#REF! | #REF! | 1942000
#REF! | #REF! | 1378000
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 5000000
#REF! | #REF! | 4422500
#REF! | #REF! | 1712000
#REF! | #REF! | 860500
#REF! | #REF! | 588500
#REF! | #REF! | 2486000
#REF! | #REF! | 1023200
#REF! | #REF! | 164400
#REF! | #REF! | 5400000
#REF! | #REF! | 5200000
#REF! | #REF! | 18200000
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!